SPX-100/150/250B  Z型

微 电 脑 生 化 培 养 箱

使

用

说

明

书

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE Co.,Ltd. MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

SPX-100/150/250B-Z型生化培养箱使用说明书

一、概    述

SPX型生化培养箱是具有冷热控制的高精度恒温设备,可用于植物培养，育种试验，细菌、霉菌、微生物的培养、保存，水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验。是生物遗传工程、医疗、卫生防疫、药检、农牧水产等科研单位理想的试验设备。

二、结 构 特 点

本机箱体采用优质薄板加工而成，表面涂装牢固、美观。箱门中间装有双层中空玻璃视窗，并附有箱内照明，使试验物品一目了然。内胆采用镜面不锈钢薄板，四角圆弧形加工制成，箱内温度均匀性好，经久耐用，清洗方便。

控温部分采用以单片机技术的新型智能数显温度调节仪，用户可根据不同要求，通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节，达到试验目的。

三、工 作 原 理

培养箱由位于箱内温度传感器所感受到的实际温度转换成电信号，经微电脑来控制加热器或制冷压缩机工作，从而达到所需温度。

四、技 术 参 数

- 公称容积：100L、150L、250L；

- 控温范围：5～50℃；

- 温度波动允差：±1℃（100L、150L）   ±1.5℃（250L）；

- 温度均匀度允差：±1.5℃（100L、150L）   ±2℃（250L）；

- 电源电压：交流220V/50Hz；

- 输入功率：280W（100L）   320W（150L、250L）；

- 工作环境：环境温度10~30℃  相对湿度70%以下；

- 制冷剂：R12；

- 设备类别：I类B型。

五、安    装

1．本设备需安装于避开阳光直射，通风干燥的室内，设备与墙壁必须有10CM以上距离。

2．箱体可用底部调节螺钉调节，使箱体安置平稳。

3．本设备使用交流220V/50Hz电源，供电电路中必须有可靠接地线，保证使用安全。

六、使 用 方 法

1、接通电源，打开电源开关，使开关处于“通”的位置，设备进入上电状态。此时即可开始温度和时间的设定操作。

2、温度/时间键可进行温度与时间切换：

1）温度设定：按一下温度/时间键，仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态，设定显示窗三个数字中有一个数闪烁，再按移位键（ < ）将闪烁数位移至需设定位，然后按∨或∧键即可改变温度设定值到所需温度（最小值0℃），最后按下设定键将设定值存入单片机，此时左显示窗显示测量温度，右显示窗口显示设定温度。

2）时间设定：按一下温度/时间键，仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态，设定显示窗三个数字中有一个数闪烁，再按移位键（ < ）将闪烁数位移至需设定位，然后按∨或∧键即可改变时间设定值，直到所需时间（最小值1h），最后按下设定键将设定值存入单片机，此时左显示窗显示测量时间，右显示窗显示设定时间。

定时功能：仪器送电时，定时功能开始启动。定时结束后，输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作，培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。

3．状态指示：设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时，设备进入加热状态，加热指示灯亮。反之，当测量温度高于设定温度时，制冷指示灯亮，设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4℃时，报警指示灯亮，蜂鸣器也发出鸣叫声。

4．参数修改：运行中若要修改温度、时间参数，再按程序1、2进行修改。

5．快速设定：在设定参数时，三个数字中有一个数闪烁，若按∧键则设定值末位数加1；若按此键不放开，约3秒钟后，设定值连续加1；若按∨键，则设定值减1；若按住该健不松开，约3秒钟后，设定值连续减1。

七、注意事项与维护

1．培养箱在搬运中，禁止倒置及大于45度的平放。

2．使用中切勿频繁改变设定值，以免压缩机频繁启动造成过载，影响设备使用寿命。

3．箱内不需照明时，应将照明开关置于“关”位置，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。

4．本机装有二组保险丝，运行中若发生故障，请先切断电源，检查保险丝是否完好，再检查其他部位。

5．为了保持设备的外观，切勿用腐蚀溶液擦拭外表，箱内可用干布或酒精擦拭，保持箱内干净。

6．当设备不用时，应保持箱内干燥，并切断电源。

7．为确保箱内温度均匀，应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时，箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机出风口，以利于箱内气流循环。

8．切勿触摸，碰撞箱内感温探头，造成温度失控。

9．设备发生故障，应请专业人员维修或与本厂销售部联系，用户请勿任意拆修。

10．本厂产品实行“三包”，从产品售出之日起，一年内如有质量问题本厂负责免费维修（人为损坏除外）。超过“三包”期的酌收修理费。

生 化 培 养 箱

装箱单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 备 | 1台 |  |
| 2 | 产品使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 产品合格证 | 1份 |  |
| 4 | 产品保修卡 | 1份 |  |
| 5 | 搁 板 | 2块（100L） 3块（150L） 4块（250L） |  |

# Text boxes

时间设定

温度设定

时间测量

温度测量

设定

制 冷

报 警

加 热

温度/

时间