生产企业许可证号：沪食药管械生产许第20000329号              印刷版本号：2010-11

产品标准号：Q / NWCP11-2008

产品注册号：沪食药监械（准）字2010第2571125号

立式压力蒸汽灭菌器

# BXM-30R

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

上海博迅实业有限公司医疗设备厂

SHANGHAI BOXUN INDUSTRY & COMMERCE Co.,Ltd. MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-30R型

一、适 用 范 围

本产品供医疗机构对器械、器皿、敷料等灭菌用。

二、结 构 特 点

★本容器外形为方形立式结构，灭菌器桶身外壳、外桶、灭菌桶和盖选用不锈钢材料制成。压力容器部分的设计、制造、检验符合GB150-1998《钢制压力容器》和《压力容器安全技术监察规程》要求。

★容器盖装有安全阀、放汽阀。安全阀压力超过0.14兆帕后能自动释放过高的压力，性能可靠，灭菌前打开放汽阀可排放冷空气及灭菌结束时进行上排汽。

★容器盖装有双刻度压力表，具有压力、温度读数指示，观察清晰。

★本容器具有自动保护功能，当容器内缺水时，电路将自动切断，加热器停止工作，有效保护设备使用，同时蜂鸣器响提醒用户及时补充水量。

★采用智能数显控制仪对温度，时间进行控制，达到灭菌目的。

三、技 术 参 数

1．电源电压：～220V  50HZ       功率：2KW

2．额定工作压力：0.14MPa         工作温度：126℃

3．控温范围：109℃～126℃

4．容积：30L

5．安全类别：I类

6．环境温度：5℃－40℃；相对湿度≤93%RH

7．设备总重量：36kg。

四、安 装 要 求

使用前，请参阅本说明书，并严格按说明书要求操作。

★ 本设备按电击防护为Ⅰ类，不能在易燃易爆麻醉剂气体环境中使用。

★ 本设备为保证安全使用，用户必须在电源电路中安装熔断器或过流保护器，熔断器容量为10安培。

★ 本设备附近应有固定的电源插座，电源插座位置应不高于设备中部高度设置于建筑物上，设备安放时应与墙体保持100mm以上距离。设备不使用时，请拔除电源或关闭外面总电源开关。

★ 用户按产品铭牌和说明书规定参数，将设备按电路接线图接至规定的电源上，同时设备应可靠接地保护。

五、使 用 方 法

A加水

在灭菌器外桶内加入清水，所加水位必须至灭菌桶搁脚（14）处。

连续使用时，必须在每次灭菌后补足水量，以免干烧而发生重大事故。

B堆放

将待消毒的物品，予以妥善包扎、有顺序的放入灭菌网篮（12）内，相互之间留有间隙。这样有利于蒸汽的穿透，提高灭菌效果。

C密封

将灭菌网篮放入桶体内，对正盖与桶体的螺栓槽。用力均匀地将相对方位（5）蝶形螺母旋紧，使容器盖与桶体密合。

用橡胶管连接在放汽管上，然后插没到一个装有冷水的容器里，在加热升温过程中，当温控仪显示温度小于102℃时，电磁阀将自动放汽，排除灭菌桶内的冷空气。当显示温度大于102℃时，自动放汽停止。

D加热：

面 板 说 明

1、开启电源开关接通电源，数显控制仪显示。上排显示测量温度及计时时间值，下排显示温度及计时时间的设定值。计时时间设定范围为4~120分钟（从计时灯闪烁开始计时）：温度设定范围为0~126℃。

2、温度和时间的设定：

A、按“SET”键：上排显示S_T，下排显示温度设定值。

B、按“ <  ”移动键即可选定某位，被选中某个数字位时，该数字位在下排显示屏上呈“闪烁”状态。

C、按“▲”和“▼”键即可设定所需要温度值。

D、再按“SET”键：上排显示S_C，下排显示计时时间设定值。

E、按“ < ”移动键即可选定某位，被选中某个数字位时，该数字位在下排显示屏上呈“闪烁”状态。

F、按“▲”和“▼”键即可设定所需要时间值。

G、再按“SET”键二下，上排显示0_5，下排显示温度设定值。等几秒系统会自动复位，上排显示测量温度，下排显示温度设定值。

H、按“工作”键进入工作状态。

3、按“温度/时间”键：用于选定显示测量温度或者计时时间。

4、中途停止工作可按“工作”键关闭或者用电源开关关闭。

E灭菌

1．由于本仪器安全阀开启压力设定值为0.14MPa～0.165MPa，所以温控仪温度设定不能大于126℃。

2．当设定温度和灭菌时间完成时，电控装置将自动关闭加热电源，“工作”指示灯“计时”指示灯灭，并伴有蜂鸣声提醒，面板显示“End”，此时灭菌结束。

3．灭菌结束后，必须先将电源切断，停止加热，待其冷却直至压力表指针回至零位，再打开放汽阀排尽余汽，才能把外桶盖打开。对物品在灭菌后要迅速干燥，可在灭菌终了时将灭菌器内的蒸汽通过放汽阀予以迅速排出使物品上残留水蒸汽得到蒸发，灭菌液体时严禁使用此干燥方法。

六、安全附件维护

1．在使用中，操作人员不得离开。当压力表指示超过0.165MPa时，安全阀不启动，应立即切断电源，开启放汽阀，当压力表指示0MPa时稍等1-2分钟，打开容器盖并及时更换安全阀。

2．压力表使用日久后，压力指示不正或不能恢复零位，应及时予以检修或更换，平时应按法规要求对压力表定期进行检定，确保安全使用。

3．本设备容器盖上的橡胶密封圈使用日久会老化和变形，日常除正确使用和保持清洁外，发现密封圈老化、变形或断裂时，应及时更换，保证安全使用。

七、注意与维修

1．本产品负载物为器械、器皿、敷料等物。

2．堆放灭菌物品时，严禁堵塞安全阀（6）的出气孔，必须留出空位保证设备畅通放气，否则安全阀因出气孔堵塞不能工作，造成事故。

3．每次使用前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。

4．当灭菌器持续工作，在进行新的灭菌作业时，应留有5分钟的时间，并打开上盖让设备有时间冷却。

5．当灭菌器工作时，容器内缺水时，有声光报警；当灭菌器工作结束后，有声音提示。

6．对不同类型，不同灭菌要求的物品，如敷料和液体等，切勿放在一起灭菌，以免顾此失彼，造成损失。

7．灭菌结束时，压力表指针必须恢复零位，将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入灭菌器内，真空消除后，容器盖即可开启。

8．本设备配件除熔断器外如需更换，只能更换由厂家提供的零配件且应在厂家指导下或由厂家授权的人员更换。

9．平时应用洁布擦拭设备，保持设备的清洁和干燥，以延长设备使用年限。

10. 本设备的熔断器型号规格为：6.35×32mm    10A 250V。

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-30R型

装 箱 单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 备 | 1台 |  |
| 2 | 网 篮 | 1个 |  |
| 3 | 挡水板 | 1个 |  |
| 4 | 导 管 | 1根 |  |
| 5 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 6 | 质量保修卡 | 1份 |  |
| 7 | 压力容器产品质量证明书 | 1份 |  |
| 8 | 合格证 | 1份 |  |

# Text boxes

灭菌液体时，应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中，以不超过3/4体积为好，瓶口选用棉花纱塞，切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。特别注意：在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽，必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。

电源开关

标记说明：

～  交流

首次启用本设备前，务请仔细阅读本说明书。

“汽未放尽，不得开启”

在灭菌结束后，当压力表未恢复到零位前，不得开启灭菌器盖。

本灭菌器盖在工作状态处于高温时，禁止触摸。

保护导体端子

工作键

温度\计时

下排显示

上排显示

移动键

加\减键

设定键

报警指示

工作指示

计时指示